## 手术室扩展改造方案需求
中山大学中山眼科中心区庄院区 手术室高清录像智能存储系统项目扩展改造方案预算
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注
手术室建设配置壁挂一体化设备（804、901-906）
1 | 手术一体化智能终端 | 套 | 14 | 核心技术参数： （1）主要性能指标：最大同时采集处理4路全高清医疗设备影像信号，支持采集超高清、高清并向下兼容各类影像；1路音频信号； 图像分辨率：QCIF、CIF、4CIF、720P、1080P； 最大分辨率1920x1080p（SDI）最大分辨率1920x1080p（DVI）； （2）协议标准： RTSP、RTMP、FLV、SPLCY；H.264、H.265、AAC；Webservice、HL7、Protobuf； （3）视频特性： 视频能力：图像分辨率 QCIF，CIF，4CIF，720P，1080P 帧率：25fps，30fps，50fps，60fps； 影像还原能力：10-bit医疗级色彩深度； 支持1Mbps~40Mbps可调节双码流传输技术； 支持INTEL图像芯片组的加速处理能力； 支持自动降噪及增强影像处理能力； （4）病历管理：术中已完成的病历自动实现上传和管理；本地存储可对存储容量发出预警，并可以自定义规则定期自动清理磁盘；2T本地磁盘容量，转速7200rpm； 手术录像智能管理：录像可自动上传至手术录像大数据平台，进行云平台的集中管理；集成能力： （5）I/O接口：SDI/HDMI/DVI/VGA、AV、YPBPR、CVBS输入； 视频输出接口：DP/DVI-D/VGA； （6）主要性能 27寸医用操作显示终端，10点触控，4K分辨率显示，亮度：700cd/m2，12核处理能力，算力2.5TOPS，对比度：1000:1，响应时间：6ms 支持多路高清影像、手术信息同时显示，任一画面为主画面，画中画形式显示其他画面，手术信息可一键显隐藏； 支持进行手术影像回顾显示，支持快速定位、暂停、倍速模式，可一键回到监测模式； （8）配套模块 具备音频模块，支持双声道扩音，功率≥15W*2，AAC协议音频处理 支持语音指令控制，医护人员无需接触设备即可实现设备操作 设备支持手术室壁挂或吊臂悬吊安装，采用符合医用要求的材质和结构，易清洁，安全性高 设备的主要功能： 1、手术列表：自动同步手术安排信息生成待手术列表，包括患者信息、手术信息 2、手术核对：选择手术患者后，自动展开手术核对工作，显示患者身份和手术信息用于术前核对，包括病区、手术医生、手术名称、手术部位等信息；支持定时同步当日手术安排，形成worklist，依据手术进展即时更新； 3、病历记录：通过信息系统集成和手术影像医疗设备（如显微镜）集成方式，记录手术信息、高清手术影像画面、手术照片等手术富媒体电子病历信息；自动监测存储空间，空间不足时自动进行存储空间处理；支持手术结束后自动上传手术病历；支持依据病历文件大小自动进行文件分割；支持触控模式完成手术拍照； 支持10-point PCAP，支持全触摸方式实现系统操作与控制； 4、病历回顾：完成手术后，在手术间进行本地对已完成的手术病历进行回顾
2 | 配套设备壁挂支架 | 套 | 14 | 配套设备壁挂支架
3 | 光纤延长器 | 套 | 14 | 含视频传输所需转换、延长、耦合、面板等套件
手术室建设配置原移动设备（802左）
1 | 手术智能采集终端 | 套 | 1 | （1）影像采集处理： 超高清4K（4096*2160@60）影像采集和处理能力，向下兼容1920*1080p@60等高清分辨率；最大同时处理2路H.264 1080P60或4路H.265 1080p30；1路音频信号；1Mbps~40Mbps及双码流传输技术；自动降噪及增强影像处理；医疗级色彩深度还原显示能力； （2）协议标准： RTSP，RTMP、SPLCY；ITU-T H.264、H.264 HP、H.265/HEVC、AAC；Webservice、HL7、Protobuf；IPv6/IPv4、TCP/IP、RTP、RTCP、ONVIF、HTTP/HTTPS； （3）业务能力： 手术列表：患者手术信息同步，形成手术列表；提供急诊登记功能；手术核对：核对患者身份、手术名称、手术部位等信息；病历记录：自动监测和记录手术影像，支持多路信号同时记录，画中画形式显示；病历集成：自动集成手术影像及信息以形成富媒体电子病历；病历回顾：手术结束后可实现手术回顾；手术字幕：提供手术信息字幕化视频显示功能，支持融合录制；安全管理：提供磁盘存储容量监测和预警功能；提供手术信息管理系统录像控制关联功能；手术查询：提供手术查询功能，支持按患者、术者检索；手术录像智能管理：录像可自动上传至手术录像大数据平台，进行云平台的集中管理；集成能力：Zeiss、Leica等手术显微镜；支持接入眼科手术设备（包括Alcon超声乳化机、后段玻璃体切割机等）的信息，手术过程中设备参数实时叠加到录像系统视频中；支持接入高清术野摄像机，监测记录外眼高清手术录像；关联手术麻醉、手术护理，同步手术信息、人员信息； （4）基础特性： 32寸医用级一体化智能终端；高清显示屏、智能音箱；SDI/HDMI/DVI/DP/VGA/MIC集成面板。医用级一体化专用推车；
小 计
手术室高清录像智能存储系统整体升级
1 | 眼科手术富媒体电子病历云平台升级 | 套 | 1 | 1、升级手术影像传输服务、新增通讯及媒体服务升级：对原传输服务进行升级优化、新增通讯服务、手术直播服务、曝术会服务 2、升级手术智能采集平台系统，支持H.265编解码模块，可在清晰度不变情况下，文件体积较少一半；支持文件保护模块：可在设备断电、异常中断情况下保护手术影像文件，确保中断前保存的文件可用；支持调阅患者术前检查报告、影像报告；支持手术直播状态管理功能，开启手术直播后，可在手机端应用查看实时手术过程影像；支持手术直播状态开启后，与会议室连通，支持学术交流 3、升级手术录像管理系统：新增手术影像在线裁剪、标注等功能 4、新增曝术会学术交流平台功能：支持手术直播申请审批、学术工作台、手术示教、远程手术指导等功能，支持手机端应用，企业授权访问（需由医院分配DMZ区服务端并开通映射相关网络访问权限）